PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y GENERALES DEL CONCURSO ABIERTO Nº 8/06

LOTE 1: MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Equipo articulado electro-hidráulico móvil con sistema de fijación que se emplea para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. Se valorará compatibilidad con equipamiento ya existente en el centro. Debe ser multiuso adaptable a cualquier especialidad y con los accesorios para ortopedia y traumatología de miembro superior, inferior y columna cervical y lumbar.
2. DESCRIPCIÓN.

Mesa plegable con longitud total con extensión de cabecera a piernas de 200 cm. +/- 20 cm.
Con las siguientes secciones: sección de cabecera, sección de dorso, sección de cadera y sección de placas apoya piernas. Completamente radio transparente en todas sus secciones, libre de obstrucciones metálicas, con acceso total a brazo en “C” del intensificador de imágenes. Columna, base, bastidor o estructura de la superficie, rieles, postes y accesorios de acero inoxidable o acero al cromo níquel. Cojín desmontable eléctricamente conductivo en todas sus secciones. Con control hidráulico de los movimientos de: altura mínima de 76 cm. y máxima de 115 cm. o mayor, trendelemburg mínimo de 30 grados y en posición inversa mínimo de 25 grados, inclinación lateral izquierda/derecha mínimo de 15 grados. Desplazamiento longitudinal. Anchura aproximada del tablero de 60 cm.
Uso con pacientes de hasta 300 kg. Mando a distancia sin cables. Sistema de anclaje y fijación de máxima estabilidad. Respaldo motorizado con extensión para cirugía en posición sentada. Autonomía mediante baterías incorporadas de larga duración.

3. ACCESORIOS.

Incluir accesorios y adaptadores para artroscopias y cirugía del miembro superior, artroscopia de hombro, cirugía del codo, enclavado de húmero, muñeca (incluyendo artroscopia) y mano con tracción digital.

Accesorios para miembro inferior con aparato de extensión con bota y estribo para enclavados de tibia y fémur, cirugía de la rodilla y artroscopia de tobillo.

Accesorios para raquis cervical, aparato de tracción y posición para columna dorsal y lumbar.

Movimiento de la sección de piernas eléctrico por separado y extraíbles.

4. DETALLE.

Fijador cervical tipo Mayfield que incluya: fijador a mesa quirúrgica universal con bridas rotativas para sujeción a rieles, marco de tracción con fijadores a la mesa, pieza de sujeción, adaptador giratorio largo y corto, fijador craneal con puntas o pinchos para fijación adulto y pediátrico (tres a cinco piezas según tecnología), calota ajustable. Postes perineales adulto (central y lateral izquierdo) y pediátrico central. Soporte sacro removible (radio lúcido). Soporte articulado para brazo cruzado. Descansabrazos para anestesia. Perneras tipo Goepel. Soporte de Bierhoff de toda la pantorrilla con fijador. Sujetador de pierna tipo bastón. Largueros de extensión (largo y corto). Dispositivos de tracción para pie y brazo que incluyan: fijadores de dedos, tobilleras con placa sujeta a pie. Marco para anestesia. Soporte abductor. Accesorios completos de acero inoxidable o acero al cromo níquel para enclavado intramedular de fémur decúbito lateral y supino, enclavado intramedular de tibia y peroné. Soporte apoya rodillas. Soportes laterales. Enclavado en cadera adulto. Enclavado intramedular de húmero.

Soporte para cirugía protésica de cadera.

Mesita para cirugía de la mano.

Carro móvil para el almacenamiento y transporte de accesorios.
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ANEXO VIII. RELACION DE PRODUCTOS OFERTADOS a incluir en el sobre nº B (2) de Documentación Técnica

	Nº ORDEN
	Oferta
	DENOMINACION
	NOMBRE COMERCIAL
	REFERENCIA
	U.VENTA
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	CODIGO
	Variante
	
	
	C. BARRAS
	U. CONTIENE
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



GUÍA ORIENTATIVA DE DOCUMENTOS QUE SE APORTARÁN EN EL SOBRE Nº 2 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA).

(Se redacta el presente anexo con el fin de facilitar la preparación de la documentación administrativa, no teniendo este anexo carácter vinculante para la Administración y no eximiendo al ofertante de cumplimentar su documentación conforme a lo indicado en las cláusulas 16.3  del PTCAP).

n DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  SOBRE Nº 2

· La indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

· Muestras  (Con detalle riguroso de partida, lote y artículo).
· Homologación  de productos....

n   ES CONVENIENTE QUE LOS OFERTANTES APORTEN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LA IDENTIFICACIÓN DE UNA PERSONA DE LA EMPRESA PARA TEMAS RELACIONADOS CON LA NEGOCIACIÓN, A TAL EFECTO DEBEN INDICAR NOMBRE, TELÉFONO, FAX Y E-MAIL.
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�
�
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Nº EXPEDIENTE:�
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LICITADOR:�
�
�
EMPRESA:�
                                                          N.I.F.�
�
DOMICILIO:�
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LOCALIDAD:�
�
�
TELEFONO:�
                                       FAX:�
�
e-mail:�
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�
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�
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FIRMA Y SELLO





EN ESTE DOCUMENTO NO DEBE FIGURAR DATO ECONOMICO ALGUNO QUE INDIQUE O DEL QUE SE DEDUZCA EL CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA
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